### Web: www.LKMelectronic.de

#### Mail:  info@LKMelectronic.de

# Frei programmierbarer Meßumformer für Pt100/1000 und Thermoelemente im Anschlußkopf mit verschiedenen Ausgangssignalen und LCD-Anzeige

Der LKM 154 ist ein frei programmierbarer Meßumformer für Pt100/Pt1000 und verschiedenen Thermoelementen mit LCD-Anzeige montiert in einem speziellen Anschlußkopf. Er wandelt das Temperatursignal hochgenau temperaturlinear in ein Normstromsignal oder eine Ausgangsspannung um. Eine Batterievariante ohne Ausgangssignal ist ebenfalls verfügbar. Der LKM 154 kann mit Temperaturfühlern mit Anschlußgewinde M24x1,5 zu einer vollständigen Meßbaugruppe komplettiert werden. Für die Spanne ist ein Einstellbereich von mindestens 20°C erforderlich. Der Meßumformer kann mit einem gesondert erhältlichen Programmierset vom Kunden selbst konfiguriert werden. Ein Nachabgleich ist nicht erforderlich. Die Ausgangssignale sind ebenfalls frei skalierbar. Über dieses Programmierset ist es ebenfalls möglich, die Meßdaten digital mit einem PC zu erfassen. Die verschiedenen Varianten werden durch einen Zusatzbuchstaben gekennzeichnet. Komplette Temperaturfühler mit diesem Meßumformer können von uns ebenfalls geliefert werden.

Technische Daten:

Allgemein:

Meßrate: 		>0,25s-1 *

Auflösung: 		wahlweise 1 bzw. 0,1°C*

Anzeige:    	LCD 5-stellig, 10mm Ziffernhöhe, drehbar

Anschlußkopf: 		BUZH

Gewicht:		ca. 290g

Schutzart:		IP65

Montage: 		Gewinde M24x1,5

Schnittstelle: 		USB

Versorgungsspannung (U,I): 24VDC 30%,

verpolsicher

Zul. Restwelligkeit:	<10%

Versorgungsspannung (B): 3,3V Lithium (CR123)

Betriebstemperaturbereich: 0..60°C

Widerstandssensoren:

Eingang: 		Pt100/Pt1000*

Schaltungsart: 		2-/3-/4-Leiterschaltung

Meßbereich : 		-200..835°C

Genauigkeit: 		0,2°C 1Digit

Meßstrom:		0,2mA

Temperaturdrift: 	<150ppm/°C

Thermoelemente:

Eingang: 		J(L), K, T(U), S*

Meßbereich : 	Definitionsbereich des Thermoelements

Meßgenauigkeit: 	0,5°C 1Digit

Vergleichsstellenkompensation: intern

Genauigkeit:                  0,5°C

Temperaturdrift: 	<150ppm/°C

Spannungsausgang ( LKM154-U ):

Ausgangsspannung: 	0..10V

Max. Ausgangsstrom: 	3,5mA

Fühlerbruch: 		ca.11V

Fühlerkurzschluß:

Widerstandssensoren:   ca. 0V

Thermoelemente:	Temperaturwert an der Kurzschlußstelle

Nullpunkt: 	Definitionsbereich des Sensors *

Spanne: 		Definitionsbereich des

Sensors, minimal 20°C *

Stromausgang ( LKM154-I ):

Ausgangsstrom: 	4..20mA

Fühlerbruch: 		ca.21mA

Fühlerkurzschluß:

Widerstandssensoren:	ca. 3mA

Thermoelemente:	Temperaturwert an der Kurzschlußstelle

Nullpunkt: 	Definitionsbereich des Sensors *

Spanne: 		Definitionsbereich des

Sensors, minimal 20°C *

Kein Ausgang ( Batterievariante ):

Taster: 			max/min, hold, ein/aus

Batterie: 		CR123 3V

Betriebsdauer: 		>1000 h

Automatische Ab-schaltung nach 3min*

* frei programmierbar

Durch Irrtümer und technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen sind vorbehalten		                 April  2009